[修订]

卡莫氟片

Kamofu Pian

Carmofur Tablets

书页号：2005年版二部－108

[修订]

【鉴别】 （2）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】  溶出度  取本品，照溶出度测定法(附录Ⅹ C 第一法)，以稀盐酸24ml与乙醇210ml加水至1000ml为溶出介质，转速为每分钟100转，依法操作。经60分钟时，取溶液适量滤过，取续滤液作为供试品溶液；另取卡莫氟对照品适量，精密称定，加少量乙醇使溶解并用溶出介质定量稀释制成每1ml中约含50μg的溶液，作为对照品溶液。照含量测定项下色谱条件，精密量取供试品溶液与对照品溶液各10µl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图，按外标法以峰面积计算出每片的溶出量。限度为标示量的70%，应符合规定。

【含量测定】  照高效液相色谱法测定（附录 Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，甲醇-0.25%醋酸（80∶20）为流动相；检测波长为258nm。分别取卡莫氟对照品和氟尿嘧啶对照品适量，用流动相溶解并制成每1ml中各含30µg的混合溶液，取20µl注入液相色谱仪，记录色谱图，卡莫氟与氟尿嘧啶的分离度应大于10.0。

测定法  取本品20片，精密称定，研细，精密称取适量(约相当于卡莫氟30mg)，置100ml量瓶中，加流动相适量，超声使卡莫氟溶解，用流动相稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液5ml，置50ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀。精密量取20µl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取卡莫氟对照品适量，精密称定，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。