盐酸维拉帕米

Yansuan Weilapami

Verapamil Hydrochloride

书页号：2005年版二部－569

[增订]

【检查】残留溶剂 照气相色谱法（附录V E）测定。

色谱条件与系统适用性试验 用氰丙基苯基二甲基聚硅氧烷为固定液（或极性相近的固定液）的毛细管色谱柱（30m×0.32mm×1.8μm）,程序升温，于40℃维持3分钟，以3℃每分钟升温至100℃，再以30℃每分钟升温至240℃，维持3分钟；氢火焰离子化检测器，检测器温度为280℃；进样口温度为150℃；载气为氮气，流速为每分钟1.0ml，分流比为5：1。顶空进样，顶空瓶平衡温度为90℃，平衡时间为30分钟，进样环温度为105℃，传送线温度为105℃。对照品溶液中各成分峰间的分离度应符合规定。

对照品溶液的制备 分取无水乙醇、丙酮、苯甲醛、二甲基亚砜、甲苯、三氯甲烷适量，精密称定，用N，N-二甲基甲酰胺溶解并稀释制成每1ml中含乙醇、丙酮、苯甲醛、二甲基亚砜均为0.5mg、甲苯0.089mg、三氯甲烷0.006mg的溶液，精密量取1ml，置顶空瓶中，作为对照品溶液。

供试品溶液的制备 取本品约0.1g,置顶空瓶中，精密加入N，N-二甲基甲酰胺1ml，作为供试品溶液。

测定法 将对照品溶液和供试品溶液在90℃加热30分钟，量取顶空气体各1ml，注入气相色谱仪，记录色谱图，按外标法以峰面积计算，供试品中含乙醇、丙酮、苯甲醛、二甲基亚砜均不得过0.5%，甲苯不得过0.089%，三氯甲烷不得过0.006%。