附录 V F 电泳法

[增订]

第六法  等电聚焦水平板电泳法

两性电解质在电泳场中形成一个pH梯度，由于蛋白质为两性化合物，其所带的电荷与介质的pH值有关，带电的蛋白质在电泳中向极性相反的方向迁移，当到达其等电点（此处的pH值使相应的蛋白质不再带电荷）时，电流达到最小，不再移动。本法用于检测蛋白类和肽类供试品的等电点。

除另有规定外按以下方法测定。

1. 仪器装置  恒压或恒流电源、带有冷却装置的水平电泳槽和制胶模具。

2. 试剂

（1）水 （电阻率应不低于18MΩ·cm）

（2）A液  称取丙烯酰胺5.0g，亚甲基双丙烯酰胺0.15g，加适量水溶解，并稀释至50ml，双层滤纸滤过，避光保存。

（3）B液  10％过硫酸铵溶液，新鲜配制。

（4）甲基红试液  称取5mg甲基红，溶于10mL 0.05mol/L氢氧化钠中。

（5）50%甘油

（6）正极液  0.5mol/L磷酸溶液

（7）负极液  1mol/L 氢氧化钠溶液

3. 操作法

（1）制胶  取A液2.5ml，pH3~10的两性电解质（或其它pH范围的两性电解质）0.35ml，水1.25ml，50%甘油0.5ml，抽气5~10分钟，加B液25μl，N,N,N’,N’-四甲基乙二胺6μl，混匀后缓慢的注入水平模具内，室温下聚合。

（2）预电泳  将已聚合的聚丙烯酰胺凝胶放到冷却板上，其间涂以液体石蜡或煤油并避免气泡的产生。用正极液与负极液分别润湿正极与负极电极条，然后分别放于阳极与阴极上，将电极对准电极条中心，加盖，在恒压法下进行测定，在起始电压200V下预电泳30分钟。

（3）对照品溶液和供试品溶液的制备  将供试品对水透析（或用其它方法）脱盐，并将蛋白或多肽含量调节至0.5~5mg/ml（如供试品蛋白或多肽浓度太低，则需采用适当方法浓缩）。对照品溶液同供试品溶液制备。

（4）电泳  将加样滤纸条以一定间隔置于凝胶上，加入供试品、对照品及等电点标准溶液5~20μl。选择恒压方式进行电泳，起始电压为200V。电泳0.5~1小时待甲基红迁出加样条后，去除加样条。调高电压至400V，电泳至电流不再变化，再调高电压至600V，待电流不再变化时停止电泳。

4. 固定和染色

（1）试剂

a. 固定液 20％三氯醋酸

b. 染色液  i) 染色储备液  称取1.0gG-250，溶于20ml水中，为溶液1；称取125g（NH4）2SO4，溶于400ml水中，为溶液2；称取20g H3PO4，为溶液3；将溶液3加入到溶液1中，待G-250完全溶解后 ，与溶液2混合，并加水至1L，混匀后即得，用前应充分混合。

ii) 工作染色液  取60ml染色储备液，与30ml甲醇混匀，新鲜配制。

c. 脱色液  蒸馏水

（2）固定与染色  电泳完毕后，取出胶片，置于固定液中固定20分钟以上，取出胶片，置染色液中3小时，用脱色液脱色至背景透明后取出晾干，亦可做成干胶永久保存。

5. 结果判断

将胶片置凝胶电泳扫描仪中扫描，通过扫描定位法测量蛋白质或多肽与等电点标准的迁移距离。

（1）鉴别  供试品主成分迁移位置应与对照品迁移位置一致。

（2）等电点  以等电点标准试剂中各种蛋白的等电点（pI）对其相应的迁移距离直线回归作图；将供试品的迁移距离代入直线回归方程，求出供试品的等电点。