黄体酮

Huangtitong

Progesterone

书页号：2005年版二部－643

[修订]

【检查】 有关物质   取本品适量，精密称定，加甲醇溶解并稀释制成每1ml中约含1mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，用甲醇稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液10μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高为满量程的20%～30%；再精密量取供试品溶液与对照溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，供试品溶液色谱图记录至主成分峰保留时间的2倍。供试品溶液色谱图中如有杂质峰，单一杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1/2（0.5%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（1.0%）（供试品溶液中任何小于对照溶液主峰面积0.05倍的色谱峰可忽略不计）。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用辛烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇—乙腈—水（25：35：40）为流动相，调节流速使黄体酮峰的保留时间约为12分钟；检测波长为241nm。取本品25mg，置25ml量瓶中，加0.1mol/L氢氧化钠甲醇溶液10ml使溶解，置60℃水浴中保温4小时，冷却，用1mol/L盐酸溶液调节至中性，用甲醇稀释至刻度，摇匀，量取10μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高达到满量程，色谱图中黄体酮峰与相对保留时间约为1.1的降解产物峰的分离度应大于4.0。

测定法  取本品适量，精密称定，加甲醇溶解并稀释制成每1ml中约含0.2mg的溶液；精密量取10μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取黄体酮对照品适量，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

[增订]

【鉴别】 (4) 在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。