附录Ⅵ P人血液制品中糖及糖醇测定法

本法系用高效液相色谱法测定人血液制品中糖及糖醇含量。

照高效液相色谱法（附录Ⅲ B）测定。

色谱条件与系统适用性试验   用苯乙烯-二乙烯基苯共聚物为基质的阳离子交换色谱柱（H+），粒度9μm或8μm，内径7.8 mm，柱长300 mm；柱温50℃（测定蔗糖含量时，柱温为20～30℃）；流动相为0.004mol/L硫酸溶液，流速为每分钟0.8 ml；示差折光检测器。取2%麦芽糖1ml和1.5%磺基水杨酸1ml的混合物20μl,注入色谱柱,记录色谱图,麦芽糖与磺基水杨酸两峰间的分离度应大于1.5,拖尾因子按麦芽糖峰计算应为0.95-1.50。

对照品溶液的制备   （1）麦芽糖对照品溶液    分别取经减压干燥至恒重的麦芽糖对照品1.0g、2.0g、3.0g，精密称定，各置100ml量瓶中，分别加水溶解并稀释至刻度，摇匀，即得。

（2）葡萄糖对照品溶液    分别取经减压干燥至恒重的葡萄糖对照品0.5g、1.0g、1.5g，精密称定，各置100ml量瓶中，分别加水溶解并稀释至刻度，摇匀，即得。

（3）山梨醇对照品溶液    分别取经减压干燥至恒重的山梨醇对照品0.5g、1.0g、1.5g，精密称定，各置100ml量瓶中，分别加水溶解并稀释至刻度，摇匀，即得。

（4）蔗糖对照品溶液    分别取经减压干燥至恒重的蔗糖对照品1.0g、2.0g、3.0g，精密称定，各置100ml量瓶中，分别加水溶解并稀释至刻度，摇匀，即得。

供试品溶液的制备     精密量取供试品1ml，加1.5%磺基水杨酸4.0ml，混匀，室温放置至少2小时，以每分钟3000 转离心10分钟，取上清液，即得。

测定法    精密量取对照品溶液与供试品溶液，分别注入液相色谱仪，记录色谱图；进样量为20μl。

以各对照品溶液浓度（g/L）对峰面积作直线回归，求得回归方程，计算出供试品溶液中糖或糖醇含量（A），再按下列公式计算

供试品糖或糖醇含量（g/L）=A×n

式中A为供试品溶液中糖或糖醇含量;

n为供试品稀释倍数。

【附注】（1）根据供试品的糖含量，对照品和供试品的取量可作适当调整。

（2）直线回归相关系数应不低于0.999。

(3)不同厂家的阳离子交换色谱柱(H+)的流速、流动相、柱温等会有所不同，可根据色谱柱说明书对色谱条件进行适当调整。